ДозаторыпипеточныеDLAB

СерияTopPette

РУКОВОДСТВОПОЭКСПЛУАТАЦИИ.ПАСПОРТ.

Изготовитель:DLABScientificCo.,Ltd.31 Yu An Road, Beijing Airport EconomicCoreZone,ShunyiDistrict,Beijing101318,China

Офис:+ 86-10-60498800

Факс:+86-10-85653383

Эл.Почта:	info@dlabsci.comСервис:	service@dlabsci.comВеб:	www.dlabsci.com

12301737Ver.20211210

1

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ	3

  - Назначение	3

- ОСНОВНЫЕСВЕДЕНИЯИ ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ	3

  - Общие сведения	3

  - Сведенияосертификации	4

  - Основныетехническиеданные	4

  - Сведенияосодержании драгоценныхматериалов	9

- КОМПЛЕКТПОСТАВКИ	10

- УСТАНОВКАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ДОЗАТОРА	10

- УСТРОЙСТВОДОЗАТОРА	11

- РАБОТАСДОЗАТОРОМ	12

  - Установкаобъемадозы	12

  - Рекомендации поработес наконечником	12

- МЕТОДЫДОЗИРОВАНИЯ	13

  - Прямойметод	13

  - Обратный метод	14

  - Метод повторов	15

  - Дозирование цельной крови	15

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДОЗИРОВАНИЮ	16

- ХРАНЕНИЕ	16

- ПРОВЕРКАТОЧНОСТИ И НАСТРОЙКА	16

  - Проверкаточности	16

  - НастройкаДозатора	17

- ОБСЛУЖИВАНИЕ	18

  - Очисткадозатора	18

  - Обслуживаниемеханизмадозирования	19

- ВОЗМОЖНЫЕНЕИСПРАВНОСТИ	20

- ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21

- СВЕДЕНИЯОРЕКЛАМАЦИЯХ	21

- СВИДЕТЕЛЬСТВООБУПАКОВЫВАНИИ	21

- МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ	22

Приложение.Наконечники совместимыес дозаторами	22

ПАСПОРТ	24

2

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Паспорт и Руководство по эксплуатации удостоверяют гарантированныепроизводителем параметры и технические характеристики дозаторов пипеточных DLAB(далееДозатор)серийTopPette,MicropettePlusиHiPette.

ПаспортиРуководствопоэксплуатацииустанавливаетправилаэксплуатациидозаторапипеточного,соблюдениекоторыхобеспечиваетбесперебойнуюработуустройства.

ПоставщиквсвоемсервисномцентреобеспечиваетгарантийноеобслуживаниедозаторовпипеточныхDLAB.

Прежде чем начать использовать дозатор пипеточный DLAB, внимательно изучитеданноеруководствопоэксплуатации,мерыбезопасности.

## Назначение

Дозаторпредставляетсобойпипеткуобщегоназначениядлядозированияжидкостей,динамическаявязкостькоторыхнепревышает1,3·10-3Па⋅с.

Дозаторыохватываютдиапазонобъемаот0,1мклдо10мл.

# ОСНОВНЫЕСВЕДЕНИЯИТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ

## Общиесведения

Принцип действия дозаторов основан на создании в съемном герметичнонадеваемомнаштуцердозаторанаконечникепопеременновакуумаилиизбыточногодавления, в результате чего в наконечник всасывается или сливается из негодозируемаяжидкость.Вакуумиизбыточноедавлениесоздаютсяприперемещениив

камере,расположеннойвштуцере,герметичноуплотненногокалиброванногоплунжера.Объемдозыдозаторовопределяетсядиаметромплунжераиегоперемещением.

Дозаторыпредставляютсобоймеханическиепоршневыеодноканальныеимногоканальныеустройствасфиксированнымипеременнымобъемомдоз.

Дозаторыоборудованыавтономныммодульныммеханизмомрегулировкиобъемадоз,

которыйпозволяетустановитьобъемдозированияснаименьшимшагом.Значениеобъема

дозы,установленноеприиспользованииоперационнойкнопки,отображаетсяначерно-беломдисплее,встроенномврукояткудозатора.Дляработыдозаторовиспользуются

3

сменныенаконечники.Каждыйдозаторснабженузломсброса,обеспечивающимлегкосъемностьнаконечников.

ВсепипеткипрошлипроверкукачествавсоответствиисISO8655/DIN12650.Контролькачества в соответствии с ISO8655/DIN12650 включает гравиметрическое тестированиекаждойпипетки сдистиллированной водой(качество3,DINISO3696)при 22оС.

## Сведенияосертификации

ДозаторызарегистрированывГосударственномреестресредствизмеренийпод№85773-22.

Срокдействияутверждениятипадо07июня2027г.

## Основныетехническиеданные

Метрологическиехарактеристикидозаторов

| Одноканальныедозаторыпеременногообъемадозирования серийTopPetteиMicroPettePlus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначениеобъёмовдозирования , приведенноенадозаторе | Диапазонпоказанийобъемов дозирования ,мкл | Дискретностьустановкиобъемадозы, мкл | Значенияобъемовдозированияпри поверке,мкл | Пределыдопускаемойсистематическойсоставляющейосновнойотносительной иабсолютной погрешности |  | Пределдопускаемогосреднего квадратическогоотклонения случайнойсоставляющей основнойотносительной иабсолютнойпогрешности |  |
|  |  |  |  | % | мкл | % | мкл |
| 0.1-2.5μL | от 0,1до 2,5 | 0,05 | 2,5 | ±5 | ±0,125 | 3 | 0,075 |
|  |  |  | 1,25 | ±10 | ±0,125 | 6 | 0,075 |
|  |  |  | 0,25 | ±50 | ±0,125 | 30 | 0,075 |
| 0.5-10μL | от0,5до10 | 0,1 | 10 | ±1,2 | ±0,12 | 0,8 | 0,08 |
|  |  |  | 5 | ±2,4 | ±0,12 | 1,6 | 0,08 |
|  |  |  | 1 | ±12,0 | ±0,12 | 8,0 | 0,08 |
| 2-20μL | от2до20 | 0,5 | 20 | ±1,0 | ±0,2 | 0,5 | 0,1 |
|  |  |  | 10 | ±2,0 | ±0,2 | 1,0 | 0,1 |
|  |  |  | 2 | ±10,0 | ±0,2 | 5,0 | 0,1 |
| 5-50μL | от5до50 | 0,5 | 50 | ±1,0 | ±0,5 | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | 25 | ±2,0 | ±0,5 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  | 5 | ±10,0 | ±0,5 | 4,0 | 0,2 |

4

| 10-100μL | от 10до 100 | 1 | 100 | ±0,8 | ±0,8 | 0,3 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | ±1,6 | ±0,8 | 0,6 | 0,3 |
|  |  |  | 10 | ±8,0 | ±0,8 | 3,0 | 0,3 |
| 20-200μL | от 20до 200 | 1 | 200 | ±0,8 | ±1,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 100 | ±1,6 | ±1,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | 20 | ±8,0 | ±1,6 | 3,0 | 0,6 |
| 50-200μL | от 50до 200 | 1 | 200 | ±0,8 | ±1,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 100 | ±1,6 | ±1,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | 50 | ±3,2 | ±1,6 | 1,2 | 0,6 |
| 100-1000μL | от100до 1000 | 5 | 1000 | ±0,8 | ±8 | 0,3 | 3 |
|  |  |  | 500 | ±1,6 | ±8 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | 100 | ±8,0 | ±8 | 3,0 | 3 |
| 200-1000μL | от200до 1000 | 5 | 1000 | ±0,8 | ±8 | 0,3 | 3 |
|  |  |  | 500 | ±1,6 | ±8 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | 200 | ±4,0 | ±8 | 1,5 | 3 |
| 1000-5000μL | от 1000-до5000 | 50 | 5000 | ±0,8 | ±40 | 0,3 | 15 |
|  |  |  | 2500 | ±1,6 | ±40 | 0,6 | 15 |
|  |  |  | 1000 | ±4,0 | ±40 | 1,5 | 15 |
| 2-10ml | от2000до 10000 | 100 | 10000 | ±0,6 | ±60 | 0,3 | 30 |
|  |  |  | 5000 | ±1,2 | ±60 | 0,6 | 30 |
|  |  |  | 2000 | ±3,0 | ±60 | 1,5 | 30 |

| Одноканальныедозаторыфиксированногообъемадозирования серийTopPetteиMicroPettePlus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначениеобъёмовдозирования, приведенное надозаторе | Диапазон показанийобъемовдозирования, мкл | Дискретностьустановкиобъемадозы,мкл | Значенияобъемовдозированияпри поверке,мкл | Пределы допускаемойсистематическойсоставляющей основнойотносительной иабсолютной погрешности |  | Пределдопускаемогосреднего квадратическогоотклонения случайнойсоставляющейосновной относительной иабсолютной погрешности |  |
|  |  |  |  | % | мкл | % | мкл |
| 5μL | 5 | — | 5 | ±2,5 | ±0,125 | 1,5 | 0,075 |

5

| 10μL | 10 | — | 10 | ±1,2 | ±0,12 | 0,8 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20μL | 20 | — | 20 | ±1,0 | ±0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 25μL | 25 | — | 25 | ±2,0 | ±0,5 | 0,8 | 0,2 |
| 50μL | 50 | — | 50 | ±1,0 | ±0,5 | 0,4 | 0,2 |
| 100μL | 100 | — | 100 | ±0,8 | ±0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 200μL | 200 | — | 200 | ±0,8 | ±1,6 | 0,3 | 0,6 |
| 250μL | 250 | — | 250 | ±1,6 | ±4 | 0,6 | 1,5 |
| 500μL | 500 | — | 500 | ±0,8 | ±4 | 0,3 | 1,5 |
| 1000μL | 1000 | — | 1000 | ±0,8 | ±8 | 0,3 | 3 |
| 2000μL | 2000 | — | 2000 | ±0,8 | ±16 | 0,3 | 6 |
| 5000μL | 5000 | — | 5000 | ±0,8 | ±40 | 0,3 | 15 |

| Восьмиканальныедозаторыпеременногообъемадозирования серийTopPetteиMicroPettePlus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначениеобъёмовдозирования,приведенноенадозаторе | Диапазонпоказанийобъемов дозирования,мкл | Дискретностьустановкиобъемадозы,мкл | Значенияобъемовдозированияпри поверке,мкл | Пределыдопускаемойсистематическойсоставляющейосновнойотносительной иабсолютной погрешности |  | Пределдопускаемогосреднегоквадратическогоотклоненияслучайнойсоставляющейосновной относительной иабсолютной погрешности |  |
|  |  |  |  | % | мкл | % | мкл |
| 0.5-10μL | от0,5до10 | 0,1 | 10 | ±2,4 | ±0,24 | 1,6 | 0,16 |
|  |  |  | 5 | ±4,8 | ±0,24 | 3,2 | 0,16 |
|  |  |  | 1 | ±24,0 | ±0,24 | 16,0 | 0,16 |
| 5-50μL | от 5до50 | 0,5 | 50 | ±2,0 | ±1 | 0,8 | 0,4 |
|  |  |  | 25 | ±4,0 | ±1 | 1,6 | 0,4 |
|  |  |  | 5 | ±20,0 | ±1 | 8,0 | 0,4 |
| 50-300μL | от 50до300 | 5 | 300 | ±2,7 | ±8 | 1,0 | 3 |

6

|  |  |  | 150 | ±5,3 | 8 | 2,0 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | ±16,0 | 8 | 6,0 | 3 |

| Двенадцатиканальныедозаторыпеременногообъемадозирования серийTopPetteиMicroPettePlus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Диапазон | Дискретность |  | Значения |  |  |  |  | Пределдопускаемогосреднегоквадратическогоотклоненияслучайнойсоставляющейосновнойотносительнойи абсолютной погрешности |  |
| объёмовдозирования,приведенноенадозаторе | показанийобъемовдозирования,мкл | установкиобъемадозы, мкл |  | объемовдозированияпри поверке,мкл |  | Пределыдопускаемойсистематической составляющей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | относительнойи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | погрешности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % | мкл |  | % | мкл |
| 0.5-10μL | от0,5до10 | 0,1 |  | 10 |  | ±2,4 | ±0,24 |  | 1,6 | 0,16 |
|  |  |  |  | 5 |  | ±4,8 | ±0,24 |  | 3,2 | 0,16 |
|  |  |  |  | 1 |  | ±24,0 | ±0,24 |  | 16,0 | 0,16 |
| 5-50μL | от5до50 | 0,5 |  | 50 |  | ±2,0 | ±1 |  | 0,8 | 0,4 |
|  |  |  |  | 25 |  | ±4,0 | ±1 |  | 1,6 | 0,4 |
|  |  |  |  | 5 |  | ±20,0 | ±1 |  | 8,0 | 0,4 |
| 50-300μL | от50до300 | 5 |  | 300 |  | ±2,7 | ±8 |  | 1,0 | 3 |
|  |  |  |  | 150 |  | ±5,3 | ±8 |  | 2,0 | 3 |
|  |  |  |  | 50 |  | ±16,0 | ±8 |  | 6,0 | 3 |
| ОдноканальныедозаторыпеременногообъемадозированиясерииHiPette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение | Диапазон | Дискретность | Значения |  | Пределы |  |  | Пределдопускаемого |  |  |
| объёмов | показаний | установки | объемов |  | допускаемой |  |  | среднего |  |  |
| дозирования, | объемов | объема | дозирования |  | систематической |  |  | квадратического |  |  |
|  |  | дозы,мкл |  |  | составляющей |  |  | отклоненияслучайной |  |  |

7

| приведенноенадозаторе | дозирования,мкл |  | приповерке,мкл | основнойотносительной иабсолютной погрешности |  | составляющейосновнойотносительной иабсолютной погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | мкл | % | мкл |
| 0.1-2.5μL | от0,1до2,5 | 0,002 | 2,5 | ±5 | ±0,125 | 3,0 | 0,075 |
|  |  |  | 1,25 | ±10 | ±0,125 | 6,0 | 0,075 |
|  |  |  | 0,25 | ±50 | ±0,125 | 30,0 | 0,075 |
| 0.5-10μL | от0,5до10 | 0,01 | 10 | ±1,2 | ±0,12 | 0,8 | 0,08 |
|  |  |  | 5 | ±2,4 | ±0,12 | 1,6 | 0,08 |
|  |  |  | 1 | ±12,0 | ±0,12 | 8,0 | 0,08 |
| 2-20μL | от2до20 | 0,02 | 20 | ±1,0 | ±0,2 | 0,5 | 0,1 |
|  |  |  | 10 | ±2,0 | ±0,2 | 1,0 | 0,1 |
|  |  |  | 2 | ±10,0 | ±0,2 | 5,0 | 0,1 |
| 10-100μL | от10до100 | 0,1 | 100 | ±0,8 | ±0,8 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | 50 | ±1,6 | ±0,8 | 0,6 | 0,3 |
|  |  |  | 10 | ±8,0 | ±0,8 | 3,0 | 0,3 |
| 20-200μL | от20до200 | 0,2 | 200 | ±0,8 | ±1,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 100 | ±1,6 | ±1,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  | 20 | ±8,0 | ±1,6 | 3,0 | 0,6 |
| 30-300μL | от30до300 | 2 | 300 | ±0,8 | ±2,4 | 0,3 | 0,9 |
|  |  |  | 150 | ±1,6 | ±2,4 | 0,6 | 0,9 |
|  |  |  | 30 | ±8,0 | ±2,4 | 3,0 | 0,9 |
| 100-1000μL | от100до 1000 | 1 | 1000 | ±0,8 | ±8 | 0,3 | 3 |
|  |  |  | 500 | ±1,6 | ±8 | 0,6 | 3 |
|  |  |  | 100 | ±8,0 | ±8 | 3,0 | 3 |
| 1000-5000μL | от1000-до5000 | 5 | 5000 | ±0,8 | ±40 | 0,3 | 15 |
|  |  |  | 2500 | ±1,6 | ±40 | 0,6 | 15 |
|  |  |  | 1000 | ±4,0 | ±40 | 1,5 | 15 |
| 2-10ml | от 2000до 10000 | 10 | 10000 | ±0,6 | ±60 | 0,3 | 30 |
|  |  |  | 5000 | ±1,2 | ±60 | 0,6 | 30 |
|  |  |  | 2000 | ±3,0 | ±60 | 1,5 | 30 |

8

| Наименованиехарактеристики | Значениедлявсех модификаций |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой систематической составляющейдополнительнойотносительнойпогрешностиприотклонении температурыокружающеговоздухаот22°Снакаждые10°С,% | ±5 |
| Нормальныеусловияизмерений: - температураокружающеговоздуха,ºС - диапазонотносительнойвлажностивоздуха,% - атмосферноедавление,кПа | от17 до23 от45 до80 от71до110 |

Основныетехническиехарактеристики

| Наименованиехарактеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритныеразмерыдозаторов,высота,мм,неболее –одноканальных -многоканальных | 300 350 |
| Массадозаторов(наконечникневключен)г,неболее –одноканальных -многоканальных | 150 170 |
| Условияэксплуатации: - диапазонрабочихтемператур,оС - диапазонотносительнойвлажностивоздуха,% - атмосферноедавление,кПа | от +15,до +30 от 20 до 90 от71до110 |
| Среднийсрокслужбы,лет Средняянаработканаотказ,циклов | 4 100000 |

## Сведенияосодержаниидрагоценныхматериалов

| Материал | Содержание | Материал | Содержание | Материал | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото | нет | Алмаз | нет | Рубин | нет |
| Серебро | нет | Изумруд | нет | Сапфир | нет |
| Платина | нет | Александрит | нет | Жемчуг | нет |
| Иридий | нет | Янтарь | нет | Родий | нет |
| Палладий | нет | Рутений | нет | Осмий | нет |

9

# КОМПЛЕКТПОСТАВКИ

Вкомплектстандартнойпоставкидозаторавходят：

- Дозатор–1шт.

- Калибровочныйключ-1шт.

- Держательдлядозатора–1шт.

- Наконечники–3шт.

- Паспорт–1экз.

- Руководствопоэксплуатации–1экз.

- Свидетельствооповерке–1 экз.(по доп.заказу)

# УСТАНОВКАДЕРЖАТЕЛЯДЛЯДОЗАТОРА

ДляудобстваибезопасностивсегдахранитеДозаторвертикальнонадержателеилинаштативе.Приустановке держателяследуйтеприведенным нижеинструкциям:

- Очиститеиобезжирьтеповерхностьполкинакоторуюбудеткрепитьсядержатель.

- Снимитезащитнуюбумагусклейкойленты,размещеннойнадержателе.

- Установитедержатель,какпоказанонарис.2А.(Убедитесь,чтодержательприжатккраюполки.)

Рис.2А

Рис.2В

Поместитепипеткунадержатель,какпоказанонарис.2B.

10

# УСТРОЙСТВОДОЗАТОРА

11

# РАБОТАСДОЗАТОРОМ

## Установкаобъемадозы

ОбъемдозированияуказаннакорпусекаждогоДозатора.УДозаторовспеременнымобъемом на корпусе указан диапазон объемов дозирования. У дозаторов с переменнымобъемом дозирования есть возможность изменять объем дозы в зависимости от задачПользователя. Для изменения объема дозы необходимо вращать (по часовой или противчасовой стрелки) кнопку дозирования (рис. 3). Изменение объема дозирования можнонаблюдатьнадисплее.Принастройкеобъемаубедитесь,что:

- Вывыбралинужныйобъемдозирования

- Всецифрынадисплеерасположенычеткопооднойоси.

- Установленный объем дозирования находится в пределах объема дозированияДозатора

Рис.3

ВНИМАНИЕ! Применение чрезмерной силы при вращении кнопки дозирования и/илипопыткаустановитьобъемдозы,находящийсязаустановленнымидляДозаторапределамидозированияможетпривестикзаклиниваниюмеханизмаиповреждениюДозатора.

## Рекомендациипоработеснаконечником

Перед установкой наконечника убедитесь, что шлиф для крепления наконечника уДозатора чистый. Для обеспечения герметичности приложите усилие при закреплениинаконечниканашлифеДозатора.Уплотнениесчитаетсягерметичным,когдамеждунаконечникомичернымконусомнаконечникаобразуетсявидимоепятноконтакта.После

12

тогокакпятноконтактаперестаетрасширятьсяможносчитатьчтогерметичностьдостигнута.(рис.4).

КаждыйДозатороснащенсбрасывателемнаконечника.Этотмеханизм

предотвращаетопасностьконтактасзагрязненнымиповерхностями.Кнопкудлясбросанаконечниканеобходимонажатьвниз.(рис.5).Убедитесь,чтонаконечникутилизированнадлежащимспособом.

Рис.4

Рис.5

# МЕТОДЫДОЗИРОВАНИЯ

## Прямойметод

Убедитесь,чтонаконечникнадежнозафиксированнашлифуДозатора.Длядостижениянаилучшихрезультатовкнопкудозированияследуетвсегданажиматьмедленноиплавно,особеннопри работесвязкимижидкостями.

Перед дозирование убедитесь, что жидкость и посуда чистые, а Дозатор, наконечники ижидкостьимеютодинаковуютемпературу.Держитепипеткувертикальнововремяаспирации.

    - Установитенеобходимыйобъемдозы

    - Нажмитекнопкудозированиядопервогоупора(рис.6В).

    - Поместитенаконечникнепосредственноподповерхностьжидкости(2-3мм)иплавноотпуститекнопкудозированиячтобыкнопкавернуласьвисходноеположение.

13

Осторожновытащитенаконечникизжидкости,касаяськраяпосуды,чтобыудалитьизлишки.

    - Для слива дозы без усилий нажмите на кнопку дозирования пока кнопка не достигнетпервогоупора(рис.6В).Посленебольшойзадержкипродолжайтенажиматькнопкудозирования пока кнопка не достигнет второго упора (рис. 6С). Выполнение указанныхдействийпозволитпровестидозированиесбольшойточностью.

Второй упорРис.6С

Первый упорРис.6B

ИсходноеположениеРис.6А

Отпустите кнопку дозирования что бы она вернулась в исходное положение (рис.6А).Принеобходимостизаменитенаконечникипродолжайтедозирование.

## Обратныйметод

Обратныйметодподходитдлядозированияжидкостей,склонныхкпенообразованиюилиимеющих высокую вязкость. Этот метод также используется для дозирования очень малыхобъемов. Метод заключается в том что наконечник вначале нужно заполнить объемомбольшим чемнужнаядоза,апослеэтоговыполнятьдозирование.

    - Установитеобъемдозыбольше,чемнужнодлядозирования.

    - Нажмитекнопкудозированиядоупора(рис.6C).

    - Поместитенаконечникнепосредственноподповерхностьжидкости(2-3мм)иплавно отпустите кнопку дозирования так, что бы кнопка вернулась в исходное положение.Осторожновытащитенаконечникизжидкости,касаяськраяпосуды,чтобыудалитьизлишки.

14

    - Установитенужныйобъемдозы.

5 Для слива дозы без усилий нажмите на кнопку дозирования пока кнопка не достигнетпервого упора (рис. 6В). Удерживайте кнопку дозирования на первом упоре. Лишняяжидкость,котораяостаетсявнаконечнике,недолжнаслитьсяизнаконечника.

6.Оставшуюсяжидкостьможноутилизироватьвместеснаконечникомилислитьобратновпосуду.

## Методповторов

Данныйметодпредставляетсобойпростойибыстрыйспособдляповторногодозированияодногоитогожераствора.Наполнитечистуюпосудурастворомдлядозирования(Рис6D).

    - Нажмитекнопкудозированиядовторогоупора.

    - Погрузите наконечник в раствор и плавно отпустите кнопку дозирования. Наконечникнаполняется.Извлекаянаконечник,аккуратноснимитеизлишкираствораокрайпосуды.

    - Дозируйте раствор, плавно нажимая на кнопку дозирования до первого упора.Удерживайте кнопку на первом упоре. Немного раствора останется в наконечнике. Этотостатокрастворанедолжен включаться вдозируемый объем.

    - Продолжайтедозирование,выполняяпункты2и3

Рис6D

## Дозированиецельнойкрови

    - Длязаполнениянаконечникакровьювыполнитепункты1-3прямогометодаработы.Тщательновытритенаконечниксухойчистойтканью.

2..Погрузитенаконечниквреагентинажмитекнопкудопервойостановки.

- Убедитесь,чтонаконечникпогруженвраствор.Плавноотпуститекнопкувисходноеположение.Наконечникбудетзаполнятьсяраствором.Удерживайтенаконечникврастворе.

- Нажмитекнопкудопервойостановкииплавноосвободите.Повторяйтеэтупроцедурудотехпор,покавнутренняяповерхностьнаконечниканестанетчистой.

15

- Вконцеоперациинажмитекнопкудовторойостановки,чтобыполностьюопустошитьнаконечник.

Рис6E

# РЕКОМЕНДАЦИИПОДОЗИРОВАНИЮ

Держите Дозатор вертикально при заборе жидкости. Наконечник не следует погружатьглубоков раствор.Достаточнаяглубина2-3мм.

Предварительнопромойтенаконечникрастворомпередпроведениемаспирациираствора. Для этого нужно наполнять и опорожнять наконечник 5 раз. Эта процедураособенноважнапридозированиирастворов,вязкостьиплотностькоторыхотличаютсяотводы.

Всегда контролируйте нажатие на кнопку дозирования большим пальцем руки. Этопозволит выполнятьдозированиебезошибокис высокойточностью.

При дозировании жидкостей при температуре, отличной от температуры окружающейсреды, предварительно промойте наконечник жидкостью несколько для выравниваниятемпературынаконечникаижидкости.Послеэтогоможнопроводитьдозирование.

# ХРАНЕНИЕ

Впериоды,когдаДозаторнеиспользуетсярекомендуетсяхранитьеговвертикальномположении.

# ПРОВЕРКАТОЧНОСТИИНАСТРОЙКА

Каждый Дозатор прошел заводские испытания и калиброван при температуре 22℃ всоответствиисISO8655/DIN12650.

Примечание.Техническиехарактеристикипипетокгарантируютсятолькоприиспользованиикачественных,не поврежденных,наконечников.

## Проверкаточности

ВАЖНО!

    - Взвешиваниедолжнопроисходитьпри20±2℃.Стабильностьтемпературывпомещенииво времявзвешиваниядолжнабыть впределах+/-0,5℃.

16

    - Избегайтесквозняков.

- Установите на аналитические весы с дискретностью показаний 0,01 мг. Чистуюемкость итарируйтеее.

- УстановитежелаемыйтестовыйобъемдозированиявашегоДозатора.

- АккуратнонаденьтенаконечникнашлифДозатора.

- Промойтенаконечникдистиллированнойводой.Дляэтого5разпроведитедозированиевыбранногообъема.

- Осторожноотберитежидкость,удерживаяДозаторвертикально.

- Перелейте дистиллированную воду Дозатором в тарированную емкость. Считайтемассувмг.Повторитенеменеепятиразизапишитекаждыйрезультат.Чтобырассчитатьобъем, разделите вес воды на ее плотность (при 20℃: 0,9982). Этот метод основан настандартеISO8655/DIN12650.

## НастройкаДозатора

- Поместитекалибровочныйключвотверстиямеханизмарегулировкиобъемадозирования(находитсяпод кнопкойдозирования) (рис.7).

- Повернитемеханизмрегулировкипротивчасовойстрелки,чтобыуменьшить,ипочасовойстрелке,чтобыувеличитьобъемдозы.

- Повторяйтепроцедурупроверкиточностиипроцедурунастройки	дотехпор,покарезультатыдозированиянебудутправильными.

Рис.7

17

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дляподдержаниянаилучшихрезультатовдозированиянеобходимоежедневнопроверять чистоту каждого устройства. Особое внимание следует уделить шлифам дляприсоединениянаконечника(ов).

КонструкцияДозатораобеспечиваетпростотувобслуживании.Пользовательможетьсамостоятельно выполнять все процедуры, связанные с обслуживанием и настройкойДозатора.

ПринеобходимостиобслуживаниеДозатораможнопровестиваккредитованномсервисном центре. ДляпередачиДозаторав сервисныйцентрнеобходимо очиститьдозатор от возможных загрязнений. Если Дозатор может быть загрязнен какими-либоопаснымиматериаламизаранеепредупредитепредставителясервисногоцентра.

Примечание.РегулярнопроверяйтеточностьДозирования.Этупроцедурунеобходимопроводить каждые 1 раз в 3 месяца, а так же всегда после технического обслуживанияПользователем.

  - Очистка(стерилизация)дозатора

ДляочисткиДозатораиспользуйтеэтанолимягкуютканьилибезворсовуюткань.

Рекомендуетсярегулярноочищатьшлифдлякреплениянаконечника.

НижняячастьдозаторасерииTopPetteдоступнадляавтоклавирования.Остальныесериидозаторов возможноавтоклавироватьполностью.

Инструкцияпоавтоклавированиюдозаторов:

Температура:121℃

Давление:1бар

Времястерилизации:втечение20минут.

Времяохлаждения:3часаестественнымобразом.Недопускаетсяприменениеускоренных методов охлаждения. Ускоренное охлаждение может вызвать деформациюкомпонентовдозатора.

Автоклав: Для предотвращения поломки дозатора пользователю необходимо вручнуюнастроитьавтоклав.Использованиеавтоматическихпрограммстерилизацииинструментовнедопускается.

Процедура:Поместитедозаториличастьдозаторанамарлюилифлизелинизаверните в 2 слоя. В течение всего процесса стерилизации держите инструмент и егокомпонентывдалиотвысокотемпературныхметаллическихповерхностей(например,внутреннихстенокстерилизатора).

18

## Обслуживаниемеханизмадозирования

- Удерживайтекнопкусбросанаконечников

- Поместитезубецкалибровочногоключамеждусбрасывателемнаконечникаикольцомсбрасывателянаконечника,чтобыразблокироватьзапирающиймеханизм(рис.8).

- Осторожноосвободитесбрасывательнаконечникаиснимитекольцосбрасывателя.

- Поместите конец калибровочного ключа на конус наконечника, поворачивая егопротивчасовойстрелки.Неиспользуйтеникакиедругиеинструменты(Рис.9).Конуснаконечникаобъемом5млснимают,поворачиваяегопротивчасовойстрелки.Неиспользуйтеникаких инструментов(Рис.10).

- Протритепоршень,уплотнительноекольцоиконуснаконечникаэтаноломибезворсовойтканью.

Примечание.Моделиобъемомдо10мклимеютфиксированноеуплотнительноекольцо, расположенное внутри конуса наконечника. Поэтому к уплотнительному кольцунельзяполучитьдоступдляобслуживания.

- Передзаменойконусанаконечникарекомендуетсяслегкасмазатьпоршеньсиликоновойсмазкой.

Примечание:Чрезмерноеиспользованиесмазкиможетпривестикзаклиниваниюпоршня.

- Послесборкивыполнитедозирование(безжидкости)несколькораз,чтобыубедиться,чтосмазкараспределяетсяравномерно.

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Проверьтеточностьдозирования.

19

# ВОЗМОЖНЫЕНЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность | Возможныепричины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Капли осталисьвнутринаконечника | Неподходящийнаконечник | Используйтекачественные наконечники |
|  | Неравномерноесмачивание растворомпластика | Используйтеновыйнаконечник |
| Раствор вытекаетизнаконечникадодозирования илидозируется меньшийобъемчемустановлен | Наконечникзакрепленне правильно | Повторнозакрепитенаконечник |
|  | Посторонниечастицымеждунаконечникомишлифом Дозатора | Очиститешлифдозатораи используйтеновыйнаконечник |
|  | Загрязнение механизмадозированияилинедостаточноеколичествасмазки на поршнеи уплотнительномкольце | Очистите и смажьтеуплотнительноекольцоипоршень,очиститешлиф |
|  | Уплотнительное кольцонеправильноустановленоили повреждено | Заменитеуплотнительноекольцо или обратитесьв сервисныйцентр |
|  | ОшибкаПользователяпридозировании | Внимательнопроделайтевсепроцедуры,указанные в настоящемруководстве |
|  | Измениласьточность дозирования | Проведитеповторнуюнастройку Дозатора |
|  | Дозаторповрежден | Обратитесьвсервисныйцентр |
| Кнопкадозированиязаедаетилидвигаетсянеравномерно | Поршеньзагрязнен | Очистите и смажьтеуплотнительноекольцои поршень,очиститешлифдля креплениянаконечника |
|  | Парырастворителейпопаливмеханизмдозирования | Очистите и смажьтеуплотнительноекольцои поршень,очиститешлифдля креплениянаконечника |

20

| Дозатор заблокировался инабирает малыйобъем | Жидкость попала в шлифДозатораизасохлавнем | Очистите и смажьтеуплотнительноекольцои поршень,очиститешлифдля креплениянаконечника |
| --- | --- | --- |
| Механизмсбрасываниянаконечника заблокировалсяили движетсянеравномерно | Шлифдозатораи/иливтулкавыталкивателязагрязнены | ОчиститешлифДозатораивтулкувыталкивателя. |

# ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

DLABScientificCo.,LtdгарантируетсоответствиеДозаторатребованиям,оговореннымвпункте2.3настоящегодокументаприсоблюдениипотребителемусловийэксплуатации,транспортированияихранения.

ГарантийныйсрокэксплуатацииДозаторасоставляет1год

ГарантийноеобслуживаниепроизводитсятолькоавторизованнымиDLABScientificCo.,Ltdсервиснымицентрами.

# СВЕДЕНИЯОРЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, атакже обнаружения некомплектности (при распаковывании Дозатора) потребитель долженпредъявить АКТрекламации,поадресупоставщика.

Рекламациюнадозаторнепредъявляют:

- поистечениигарантийногосрока;

- принарушениипотребителемправилэксплуатации,хранения,транспортирования,предусмотренныхэксплуатационнойдокументацией.

# СВИДЕТЕЛЬСТВООБУПАКОВЫВАНИИ

ДозаторупакованDLABScientificCo.,Ltdсогласнотребованиям,предусмотреннымдействующейвнутреннейнормативнойдокументациейпроизводителя.Упаковка

защищаетдозаторвовремятранспортировкиихранения.

21

# МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дозаторподлежитпериодическойповеркевсоответствиисдокументом«ДозаторыпипеточныеDLAB.МЕТОДИКАПОВЕРКИ»МП-2301-0196-2021,утвержденнымФГУП

«ВНИИМим.Д.И.Менделеева»01ноября2021г.Межповерочныйинтервал-1год

# Приложение.Наконечникисовместимыесдозаторами

| Диапазондозирования | Шагустановкидозы | Совместимыенаконечники |
| --- | --- | --- |
| 0.1-2.5μL | 0.05μL | 10μL |
| 0.5-10μL | 0.1μL | 10μL |
| 2-20μL | 0.5μL | 200,300μL |
| 5-50μL | 0.5μL | 200,300,350μL |
| 10-100μL | 1μL | 200,300,350μL |
| 20-200μL | 1μL | 200,300,350μL |
| 50-200μL | 1μL | 200,300,350μL |
| 100-1000μL | 5μL | 1000μL |
| 200-1000μL | 5μL | 1000μL |
| 1000-5000μL | 50μL | 5mL |
| 2-10mL | 0.1mL | 10mL |

| Диапазондозирования | Шагустановкидозы | Совместимыенаконечники |
| --- | --- | --- |
| 8-кн0.5-10μL | 0.1μL | 10μL |
| 8-кн5-50μL | 0.5μL | 200,300,350μL |
| 8-кн50-300μL | 5μL | 350μL |
| 12-кн0.5-10μL | 0.1μL | 10μL |
| 12-кн5-50μL | 0.5μL | 200,300,350μL |
| 12-кн50-300μL | 5μL | 350μL |

| Объемдозирования | Совместимыенаконечники |
| --- | --- |
| 5μL | 10μL |
| 10μL | 10μL |

22

| 20μL | 200,300,350μL |
| --- | --- |
| 25μL | 200,300,350μL |
| 50μL | 200,300,350μL |
| 100μL | 200,300,350μL |
| 200μL | 200,300,350μL |
| 250μL | 1000μL |
| 500μL | 1000μL |
| 1000μL | 1000μL |
| 2000μL | 5000μL |
| 5000μL | 5000μL |

23